ZMIANY ZAZNACZONO KOLOREM CZERWONYM

Załącznik nr 2 do ZO

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zadanie nr 1. URZĄDZENIE DO MECHANICZNEJ KOMPRESJI KLATKI PIERSIOWEJ

| URZĄDZENIE DO MECHANICZNEJ KOMPRESJI KLATKI PIERSIOWEJ kod(CPV):33172200-8 Sprzęt medyczny ma posiadać dokumenty uprawniające do obrotu i stosowania na terenie R.P. zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 07.04.2022r., instrukcję obsługi wydaną przez producenta potwierdzającą oferowane parametry przy dostawie w języku polskim. |
| --- |
| model (należy podać) : |
| producent (należy podać) : |
| kraj wytworzenia ( należy podać ) : |
| Lp. | Parametry wymagane minimalne | Parametr oferowany |
| 1. | Rok produkcji : 2023r/2024r |  |
| 2. | Urządzenie do mechanicznej kompresji klatki piersiowej pacjentów dorosłych i pediatrycznych. |  |
| 3. | Działanie urządzenia w pełni elektryczne |  |
| 4. | Cykl pracy urządzenia 50% kompresja/ 50% dekompresja. |  |
| 5. | Plecak/Torba transportowa odporna na warunki atmosferyczne. Z uwagi na posiadaną przez Zamawiającego zabudowę przedziału medycznego ambulansu urządzenie zapakowane w dedykowaną torbę/plecak transportowy winno zmieścić się w przestrzeni o wymiarach 65 cm x 35 cm x 40 cm. |  |
| 6. | Urządzenie wyposażone w system aktywnej dekompresji klatki piersiowej przez ssawkę – jeśli dotyczy (np. podciśnienie podczas ruchu zwrotnego przyśpiesza relaksację ). |  |
| 7. | Urządzenie wyposażone w części zamienne służące do kompresji klatki piersiowej np. pasy, nakładki na tłok minimum 5 sztuk. |  |
| 8. | Możliwość wykonania defibrylacji bez zdejmowania urządzenia z pacjenta . |  |
| 9. | Zasilanie 12V DC oraz 220V-240V AC |  |
| 10. | Czas ładowania akumulatorów od 0-100% max 120 min. |  |
| 11. | Możliwość ładowania urządzenia w trakcie czynności RKO bez konieczności wyciągania baterii, wyłączania urządzenia lub przełączania za pomocą przycisków źródła zasilania) |  |
| 12. | Możliwość wymiany baterii w trakcie pracy urządzenia – bez wstrzymywania RKO, w trakcie podłączenia do zasilania zewnętrznego (12V i 220V-240V) |  |
| 13. | Ciężar urządzenia gotowego do pracy poniżej 10 kg |  |
| 14. | Tryby pracy urządzenia: 30/2, ciągły |  |
| 15. | Możliwość transportu pacjenta bez konieczności wstrzymywania pracy urządzenia: w poziomie w płaszczyznach pochyłych podczas ewakuacji pacjenta przy użyciu ogólnodostępnych technik transportowych (np. płachta ratownicza, deska ortopedyczna, kosz ratowniczy, itp.) możliwość wykonywania ciągłej, nieprzerwanej kompresji w trakcie transportu pacjenta przy zasilaniu z akumulatora wewnętrznego : min. 40 min. |  |
| 16. | Zewnętrzne wyprowadzenie gniazda (portu) ładowania urządzenia (dostęp do gniazda bez konieczności wyciągania urządzenia z torby/plecaka). |  |
| 17. | Torba/plecak wykonana z materiału łatwego do czyszczenia i dezynfekcji, odporna na warunki atmosferyczne, wyposażona w uchwyty umożliwiające transport urządzenia w różnych pozycjach (np. na plecach, przez ramię lub w ręce). |  |
| 18. | Sprzęt medyczny ma spełniać wymogi normy PN-EN 1789 oraz RTCA-DO-160 G lub równoważnej. |  |
| 19. | Zdalna konfiguracja przez sieć WiFi częstości i głębokości uciśnięć klatki piersiowej umożliwiająca dostosowanie częstości i głębokości uciśnięć do obowiązujących wytycznych ERC/AHA |  |
| 20. | Wyposażenie: - torba lub plecak - deska/podkładka pod plecy - pasy (jeżeli dotyczy min. 5 sztuk ) - podkładki lub ssawki pod tłok (jeżeli dotyczy min. 5 sztuk) - ładowarka akumulatorów wewnątrz urządzenia. |  |